|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Filnavn  | JsM4 B30-4600-12-4001 | Tidspunkt | 09:55 |
| Frekvens | 75 Hz | Start tid | 14 |
| Belastning | 100 % | Slutt tid | 74 |
| Beskrivelse |
| Sensor type | Fluke i30000Rogowski coil | Lem LF-2005SHall-effekt | Danisens DM1200IDFluxgate | Enhet |
| Frekvens | 77,22 | Hz |
| Belastning | 100,96 | % |
| Amplitude L1 | 633,869 | 624,99 | 632,427 | A |
| Amplitude L2 | 638,426 | 636,801 | 637,965 | A |
| Amplitude L3 | 638,527 | 621,132 | 634,143 | A |
| RMS L1 | 434,25 | 431,167 | 434,262 | A |
| RMS L2 | 438,15 | 437,797 | 438,993 | A |
| RMS L3 | 439,807 | 431,485 | 438,16 | A |
| TDR L1 | 4,315 | 4,17 | 4,29 | % |
| TDR L2 | 4,276 | 4,184 | 4,277 | % |
| TDR L3 | 4,318 | 4,134 | 4,296 | % |
| Error\_RMS L1 | 0,939 | 0,937 | 0 | % |
| Error\_RMS L2 | 0,986 | 0,458 | 0 | % |
| Error\_RMS L3 | 0,79 | 2,037 | 0 | % |
| iMax\_ass | 0,721 | 0,995 | 0,658 | % |

