|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filnavn | JsM4 B70-4600-12-1001 | | Tidspunkt | 16:05 |
| Frekvens | 75 Hz | | Start tid | 425 s |
| Belastning | 50 % | | Slutt tid | 485 s |
| Beskrivelse | | | | |
| Sensor type | Fluke i3000 Rogowski-spole | Lem LF-2005S Hall-effekt | Danisens DM1200ID Fluxgate | Enhet |
| Frekvens | 76,93 | | | Hz |
| Belastning | 53,16 | | | % |
| Amplitude L1 | 300,859 | 301,103 | 301,13 | A |
| Amplitude L2 | 303,269 | 303,889 | 304,271 | A |
| Amplitude L3 | 304,84 | 303,267 | 303,217 | A |
| RMS L1 | 206,968 | 207,378 | 207,617 | A |
| RMS L2 | 208,776 | 209,571 | 210,021 | A |
| RMS L3 | 209,952 | 209,682 | 209,864 | A |
| TDR L1 | 3,801 | 3,717 | 3,713 | % |
| TDR L2 | 3,651 | 3,592 | 3,619 | % |
| TDR L3 | 3,85 | 3,704 | 3,735 | % |
| Error\_RMS L1 | 1,005 | 0,373 | 0 | % |
| Error\_RMS L2 | 1,27 | 0,397 | 0 | % |
| Error\_RMS L3 | 0,874 | 0,371 | 0 | % |
| iMax\_ass | 0,8 | 0,72 | 0,743 | % |

