|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filnavn | JsM4 B60-4600-12-4001 | | Tidspunkt | 15:59 |
| Frekvens | 75 Hz | | Start tid | 180 |
| Belastning | 85 % | | Slutt tid | 240 |
| Beskrivelse | | | | |
| Sensor type | Fluke i30000 Rogowski coil | Lem LF-2005S Hall-effekt | Danisens DM1200ID Fluxgate | Enhet |
| Frekvens | 77,13 | | | Hz |
| Belastning | 85,66 | | | % |
| Amplitude L1 | 537,503 | 535,439 | 536,721 | A |
| Amplitude L2 | 541,825 | 542,342 | 542,092 | A |
| Amplitude L3 | 540,504 | 531,708 | 537,004 | A |
| RMS L1 | 367,842 | 367,868 | 368,359 | A |
| RMS L2 | 371,399 | 372,557 | 372,416 | A |
| RMS L3 | 372,991 | 368,934 | 371,935 | A |
| TDR L1 | 4,292 | 4,163 | 4,258 | % |
| TDR L2 | 4,395 | 4,326 | 4,384 | % |
| TDR L3 | 4,294 | 4,091 | 4,255 | % |
| Error\_RMS L1 | 0,992 | 0,377 | 0 | % |
| Error\_RMS L2 | 1,041 | 0,237 | 0 | % |
| Error\_RMS L3 | 0,786 | 1,296 | 0 | % |
| iMax\_ass | 0,783 | 0,75 | 0,686 | % |

